## Sheet1
发动机耐久实验室设备参数及功能需求一栏表
序号 | 新房间号 | 实验类型 | 主要设备信息 |  |  |  |  | 环境要求 | 冷却水 |  |  |  | 电 |  | 压缩空气 |  | 油 | 冷却风 Km/h | 冷却风机功率 KW | 是否需要 排室内热气（独立） | 是否需要 排污染物（独立） | 是否室内送 新鲜空气 | 隔音要求 |  |  |  | 是否需 要地基 | 是否需要音频线 | 是否需要安装摄像头 | 地面 处理 | 传感器接线悬臂吊 | 备注
|  |  | 名称型号 | 数量 | 重量 kg | 外形尺寸 长*宽*高 mm | 生产厂家 | 室内空气参数 | 用水量 |  | 水温 |  | 额定功率 kVA | 电压 v | 耗气量 m3/min | 气压 Mpa | 流量 L/min | [5 empty] | 门 | 窗 | 墙 | 顶
[8 empty] | 温度℃ | 最大流量 m3/h | 供水压力 Mpa | 进水 ℃ | 出水 ℃
1 | 1号房间 | 发动机性能 实验室 | 30kw交流测功机 | 1套 | 700KG | 1000*100*1100 | 天津天波 | 环境温度降5-10℃ （需调温） | / | / | / | / | 30 | 380/220/12 | 2 | ≥0.6 | 出口φ8 流量0.51 | 风机出口≥0.4m2，风量在0-120Km/h范围内可调 | 11 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 气囊减震 | 需要 | 需要 | 耐磨 地坪 | 平板新购 西安威尔已经投入制造 | 平板新购 西安威尔已经投入制造
2 |  |  | 电气控制柜 |  | 200KG | 1200*600*1800
3 |  |  | 计算机控制柜 |  | 60KG | 600*600*1400
4 |  |  | 控制台 |  | 40KG | 1800*650*800
5 |  |  | 测功机平板 |  | 3500 | 2000*1500*300
6 |  | 发动机性能 实验室 | 30kw交流测功机 | 1套 | 700KG | 1000*100*1100 | 天津天波 | 环境温度降5-10℃ （需调温） | / | / | / | / | 30 | 380/220/12 | 2 | ≥0.6 | 出口φ8 流量0.51 |  | 11 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 气囊减震 | 需要 | 需要 | 耐磨 地坪 | 平板新购 西安威尔已经投入制造 | 平板新购 西安威尔已经投入制造
7 |  |  | 电气控制柜 |  | 200KG | 1200*600*1800
8 |  |  | 计算机控制柜 |  | 60KG | 600*600*1400
9 |  |  | 控制台 |  | 40KG | 1800*650*800
10 |  |  | 测功机平板 |  | 3500 | 2000*1500*300
11 |  | 发动机耐久实验室 | 55KW交流测功机 | 1套 | 900KG | 1000*100*1100 | 天津天波 | 环境温度降5-10℃ （需调温） | / | / | / | / | 55 | 380/220/12 | 2 | ≥0.6 | 出口φ8 流量0.51 | 风机出口≥0.4m2，风量在0-140Km/h范围内可调 | 15 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 气囊减震 | 需要 | 需要 | 耐磨 地坪 | 需要 | 未购 平板需要重新制作(与西安新威尔公司技术要求一致)
12 |  |  | 电气控制柜 |  | 200KG | 1200*600*1800
13 |  |  | 计算机控制柜 |  | 60KG | 600*600*1400
14 |  |  | 控制台 |  | 40KG | 1800*650*800
15 |  |  | 测功机平板 |  | 4000 | 2500*1500*300
16 | 2 | 发动机耐久实验室 | 55kw交流测功机 （新增） | 2套 | 1200KG | 1000*100*1100 | 新威尔 | 环境温度降5-10℃ （需调温） | / | / | / | / | 55 | 380/220/12 | 2 | ≥0.6 | 出口φ8 流量0.51 |  | 15 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 气囊减震 | 需要 | 需要 | 耐磨 地坪 | 需要 | 未购 平板需要重新制作(与西安新威尔公司技术要求一致)
17 |  |  | 电气控制柜 |  | <600kg | 1200*600*2000
18 |  |  | 计算机控制柜 |  | 60KG | 700*700*1400
19 |  |  | 控制台 |  | 40KG | 1800*650*800
20 |  |  | 测功机平板 |  | 4000 | 2500*1500*300
21 |  | 发动机耐久实验室 | 55kw交流测功机 （新增） | 1套 | 1200KG | 1000*100*1100 | 新威尔 | 环境温度降5-10℃ （需调温） | / | / | / | / | 55 | 380/220/12 | 2 | ≥0.6 | 出口φ8 流量0.51 |  | 15 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 气囊减震 | 需要 | 需要 | 耐磨 地坪 | 需要 | 未购 平板需要重新制作(与西安新威尔公司技术要求一致)
22 |  |  | 电气控制柜 |  | <600kg | 1200*600*2000
23 |  |  | 计算机控制柜 |  | 60KG | 700*700*1400
24 |  |  | 控制台 |  | 40KG | 1800*650*800
25 |  |  | 测功机平板 |  | 4000 | 2500*1500*300
26 | 3号房间 | 发动机耐久实验室 | 电启动耐久实验室 | 1套 | / | / | 厚全 | 环境温度降5-10℃ （需调温） | / | / | / | / | 3 |  |  |  |  | 风机出口≥0.4m2，风量在0-120Km/h范围内可调 | 22 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 不需要 | 需要 | 需要 | 维持 | 需要2个 | 已安装 现有的平板位置不动，但电控部分需要集中上墙安装。
27 |  |  | 空压机 | 1 | / | / | / | 需调温 | / | / | / | / | 待定 | 380/220 | / | ≥0.6 | / | 不需要 | / | 需要 | / | / | / | / | / | / | / | / | 需要 | / | / | 待购买
28 | / | / | 工装室 | 1 | / | / | / | 需调温 | / | / | / | / | 待定 | 380/220 | 2 | ≥0.6 | / | 不需要 | / | 需要 | / | / | 需要 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 需要 | 需要 | 耐磨 地坪 | / | 未建
29 | / | / | 控制室 | 1 | / | / | / | 需调温 | / | / | / | / | 待定 | 220 | / | / | / | / | / | / | / | / | 需要 | 需要 | / | / | / | / | / |  | / | /
30 | / | / | 洗手池 | 1 | / | / | / | / | 需要有供水点，满足日常清洁使用。 |  |  |  | 待定 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /